无影灯技术参数

  - 采用 LED 冷光源，每一组光源由单独的透镜聚光。

  - 灯头为超薄中空造型，具有良好的层流穿透效果。符合DIN1946-4层流手术室要求。(紊流度≤37.5%)。

  - 中置手柄可耐受 134℃、205.8kPa 的高温高压蒸汽灭菌。

  - 采用进口 LED 灯泡，灯泡寿命≥60000 小时；每个灯泡可单独更换，减少后续维护售后成本。

  - 灯头光源功率≤65W。

  - 灯头辐照密度(Ee/Ec)≤3.6mW/（㎡·lx）

  - 灯头最大照度 130,000lux。

  - 光斑直径≤220mm。

  - 深腔照明率≥100%

  - 聚焦深度≥1200mm

  - *色彩还原指数（Ra）和红外显色指数（R9）均≥96

  - 色温 4350K。

  - 单遮板无影率≥60%，单遮板深腔无影率≥55%

  - 双遮板无影率≥50%，双遮板深腔无影率≥50%

  - 照度达到中心照度 50%区域的光斑分布直径 d50 应不小于对应光斑 d10 的 50%，既 d50:d10≥50%。

  - *无影灯具备一键环境光模式及智能记忆功能，环境光切换后，快速进入先前记忆的手术 照度，提升手术效率。

  - 控制面板具备亮度提示和调节功能，照度 10 级可调。

  - 产品需通过电磁兼容性与生物相容性测试，提供相关证明

  - 厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地设有常驻分公司及人员，确保服务及时到位，提供营业执照及相关社保及工作证证明